INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

# Aqua Cem®

Aqua Cem to materiał glasjonomerowy typu I -cementujący.

Składa się on z mieszaniny szkła glinowo-krzemowego i kwasu poliakrylowego.

Proszek zarabiany z wodą tworzy materiał cementujący, adhezyjny do zębiny i szkliwa 
co zapewnia szczelne i trwałe połączenie uzupełnień protetycznych z tkankami zęba.

Aqua Cem odpowiada normie ISO 9917 : 1991 dla polialkenowych materiałów cementujących.

SKŁAD

1g proszku zawiera:

szkło wapniowo–glinowo–sodowo–fluoro-fosforowe (21:14:2:15:2:46) 	744,14mg

Kwas poliakrylowy					247,68mg

Kwas poliakrylowy				 	   8,10mg

Kwas tartarowy

Żółty tlenek żelazowy (E 172)

WSKAZANIA

Cementowanie koron, wkładów koronowych typu inlay, mostów i elementów stałych aparatów ortodontycznych.

PRZECIWWSKAZANIA

- bezpośrednie i pośrednie przykrycie miazgi

- cementowanie wielopunktowych mostów w sytuacji , gdy czas potrzebny 
do aplikacji materiału i prawidłowego osadzenia mostu przekracza czas pracy określony dla Aqua Cem ( 2 min 30 sek. ).

EFEKTY UBOCZNE

W rzadkich przypadkach dochodzi do podrażnień miazgi po zastosowaniu materiałów cementujących z grupy glasjonomerów.

NEGATYWNE INTERAKCJE Z MATERIAŁAMI STOMATOLOGICZNYMI

Brak doniesień.

DOZOWANIE

1 łyżeczka proszku z 2 kroplami wody

takie proporcje proszku do płynu (3,3g na 1g) są proponowane do celów badawczych zgodnie z normą ISO 9917:1991.

Napełnić plastikowy dozownik wodą destylowaną lub odjonizowaną. Aplikując wodę należy dozownik trzymać prostopadle nad powierzchnią kartonika do zarabiania 
i delikatnie nacisnąć. Przed użyciem proszku należy do wymieszać odwracając buteleczkę i energicznie potrząsnąć. Napełnić plastikową łyżeczkę proszkiem, 
tak aby uzyskać płaską powierzchnię ,nie wystającą poza brzegi łyżeczki.

MIESZANIE

Materiał można mieszać na papierowych kartonikach lub płytce szklanej. Mieszanie 
i aplikacja materiału powinny odbywać się w warunkach temperatury pokojowej. Wyższa temperatura powoduje skrócenie czasu pracy i przyspieszenie wiązania cementu. 
W warunkach podwyższonej temperatury powietrza lub gdy wymagane jest przedłużenie czasu pracy – zaleca się schładzanie płytki szklanej. Badania wg norm ISO 9917:1991 przeprowadzane są w temp. 23ºC ± 1ºC i wilgotności względnej powietrza 50 ± 10%. Specjalne łopatki do zarabiania nie są konieczne. Podzielić proszek na dwie części. Dodać pierwszą porcję do wody. W momencie gdy proszek zmiesza się całkowicie z wodą, dodać drugą część materiału i dokładnie zarabiać aż do uzyskania jednolitej , kremowej konsystencji. Bardzo ważne jest szybkie dodawanie proszku do wody, aby osiągnąć optymalne proporcje zarabiania.

Czas mieszania nie powinien przekraczać 15 sekund.

CZAS PRACY

Czas pracy od rozpoczęcia mieszania powinien w przybliżeniu wynosić

2 min. 30 sek.

CZAS WIĄZANIA

Czas wiązania od zakończenia mieszania wynosi około 3,5 do 5 minut.

Czas wiązania jest ściśle określony wg norm ISO 9917:1991

APLIKACJA

Przygotowanie zębiny w trakcie opracowywania tkanek twardych.

OCHRONA MIAZGI

Zębina znajdująca się w bardzo bliskim sąsiedztwie z komorą miazgową powinna być pokryta cementem na bazie wodrotlenku wapnia (Dycal).

Przygotowany filar zębowy należy oczyścić (na przykład pastą profilaktyczną 
lub 3% roztworem H2O2)), spłukać i lekko osuszyć (nie przesuszać).

APLIKACJA

Nanieść materiał na odpowiednie powierzchnie uzupełnienia protetycznego ( klamry ortodontycznej oraz na przygotowany filar zębowy) natychmiast gdy zarabiany materiał uzyska odpowiednią konsystencję i szklisty połysk.

Zamocować uzupełnienie protetyczny  (klamrę ortodontyczną ) w prawidłowej pozycji przy użyciu odpowiedniej siły nacisku. Unikać kontaktu z wodą/śliną 
w czasie aplikacji i wiązania materiału. Należy jednak zaznaczyć, że cement ulega dehydracji jeśli zostanie odizolowany na dłużej niż 10 minut od rozpoczęcia mieszania. 
To oznacza konieczność zapewniania odpowiedniej równowagi wodnej potrzebnej 
do przebiegu reakcji jonowych zachodzących w tym czasie w środowisku jamy ustnej.

OPRACOWANIE

Nadmiar materiału może zostać usunięty natychmiast lub po całkowitym związaniu materiału. Nie dotykać cementu w czasie reakcji wiązania, zapewnić odpowiednią izolację. Do usuwania nadmiarów materiału można używać ręcznych instrumentów typu zgłębnik lub nici dentystycznych.

CZYSZCZENIE INTRUMENTÓW

Cementy glasjonomerowe bardzo łatwo przyklejają się do instrumentów stomatologicznych i płytki szklanej. Natychmiast po użyciu należy więc umyć instrumenty wodą z dodatkiem środków dezynfekujących lub wodą, aby ułatwić późniejsze dokładne czyszczenie.

UWAGI SPECJALNE

Materiał przeznaczony do stosowania dla lekarzy stomatologów.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Unikać kontaktu z oczami. W przypadku objawów podrażnienia oczu  
po bezpośrednim kontakcie z materiałem należy przepłukać je  wodą i skontaktować się 
z lekarzem okulistą.

PRZECHOWYWANIE

Materiał powinien być przechowywany w warunkach temperaturowych 
nie przekraczających 25ºC. Wilgotność może wpłynąć niekorzystnie na właściwości cementu glasjonomerowego. Po każdorazowym użyciu należy buteleczkę 
z proszkiem bardzo szczelnie zamknąć. Przechowywany w takich warunkach 
Aqua Cem może być stosowany przez 3 lata. Specjalne kryształki znajdujące się 
w proszku chronią materiał absorbując wilgoć. Nie są jednak efektywne, 
gdy  ich kolor zmienia się na różowy.

NUMER SERYJNY I DATA WAŻNOŚCI

Numer seryjny powinien być wymieniany w całej korespondencji wymagającej dokładnej identyfikacji produktu. Nie stosować po upływie daty ważności podawanej na opakowaniu.

W przypadku pytań prosimy o bezpośredni kontakt:

Producent

Dentsply De Trey

### DeTrey Str.1

D-78404 Konstanz

Germany

## PRZEDSTAWICIEL

Dentsply DeTrey GmbH o/ Warszawa

02-057 Warszawa

ul. Filtrowa 43/2

tel.:	(22) 825 40 71

fax.:	 (22) 825 45 59